Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa aparatu ultrasonograficznego (USG)

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego aparatu ultrasonograficznego (USG) wraz z wyposażeniem, transportem, instalacją, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Zamawiającego.

### 2. Wymagania ogólne

- Oferowany aparat ultrasonograficzny musi stanowić wyrób medyczny dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Urządzenie musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR).

- Urządzenie musi posiadać oznakowanie CE.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z urządzeniem:

  - deklaracji zgodności UE,

  - instrukcji obsługi w języku polskim,

  - dokumentacji technicznej,

  - karty gwarancyjnej.

### 3. Parametry techniczne

Szczegółowe wymagania techniczne oraz funkcjonalne zostały określone w tabeli stanowiącej integralną część niniejszego załącznika.

Tabela parametrów technicznych określa wymagania minimalne, których spełnienie jest obowiązkowe.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- wypełnienia wszystkich pozycji tabeli,

- potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów poprzez wskazanie wartości i zaznaczenie „TAK/NIE”,

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów minimalnych określonych w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego.

Marka/model aparatu ultrasonograficznego  ………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Parametr wymagany przez Zamawiającego | Parametry oferowane (wpisać) | Spełnia (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2026 |  |  |
| 2 | Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 4 000 000 |  |  |
| 3 | Dynamika aparatu min. 350 dB |  |  |
| 4 | Monitor kolorowy OLED/LED, min. 23,5” o rozdzielczości min. 1920 x 1080 px lub równoważny, tj. monitor wykonany w innej technologii wyświetlania, zapewniający co najmniej równoważne parametry użytkowe, w szczególności w zakresie jakości odwzorowania obrazu, kontrastu, jasności, kątów widzenia oraz czytelności obrazu, umożliwiający komfortową ocenę diagnostyczną. |  |  |
| 5 | Panel dotykowy min. 12” wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku (jak w tablecie) |  |  |
| 6 | Monitor umieszczony na ruchomym wysięgniku, regulacja lewo-prawo (min. +/- 180°), góra-dół (min. 15 cm), pochył przód-tył (min. +/-45°) |  |  |
| 7 | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. 1.0 MHz do 25.0 MHz |  |  |
| 8 | Fabrycznie zainstalowane zasilanie bateryjne pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie maks. 30 sek. |  |  |
| 9 | Wysuwana z pulpitu, podświetlana klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych |  |  |
| 10 | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 1 TB |  |  |
| 11 | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 2800 obrazów/s |  |  |
| 12 | Doppler pulsacyjny (PWD) rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) min. od -9,9 m/s do 0 oraz od 0 do +9,9 m/s; Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne min. -300 cm/s do 0 oraz 0 do +300 cm/s. |  |  |
| 13 | Głowica sektorowa do badań kardiologicznych, wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (ilość elementów min. 80) lub w technologii matrycowej (min. 800 elementów); szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości min. 1.0 MHz -6.0 MHz (+/- 1MHz); obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min. 90° |  |  |
| 14 | Głowica convex wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (min. 300 elementów akustycznych) lub wykonana w technologii matrycowej min. 900 elementów akustycznych; szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1.0 – 6.0 MHz (+/- 1MHz), Kąt widzenia min. 110°; obrazowanie harmoniczne. |  |  |
| 15 | Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości emitowanych min. 2.0 – 12.0 MHz (+/- 1 MHz); obrazowanie harmoniczne; liczba elementów akustycznych min. 300; Długość czoła głowicy (FOV) max. 39 mm |  |  |
| 16 | Głowica liniowa wysokiej częstotliwości, wykonaną w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów lub matrycowej szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 2.0 – 22.0 MHz (+/- 1MHz); liczba elementów akustycznych min. 1900; długość głowicy (FOV) min. 50 mm |  |  |
| 17 | Elastografia uciskowa typu Strain |  |  |
| 18 | Elastografia fali poprzecznej typu ShearWave lub równoważna, tj. zaawansowana technika obrazowania umożliwiająca ilościową ocenę sztywności tkanek w czasie rzeczywistym, z prezentacją w formie mapy kolorowej oraz wartości liczbowych, zapewniająca wysoką powtarzalność i dokładność pomiarów. do badań m.in. wątroby, piersi |  |  |
| 19 | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań min.: radiologicznych (jama brzuszna, tkanki miękkie, powierzchniowe, mięśniowo-szkieletowe) oraz echokardiograficznych |  |  |
| 20 | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) |  |  |
| 21 | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI,RI, HR) |  |  |
| 22 | Funkcja automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku) uruchamiana za pomocą jednego przycisku. |  |  |
| 23 | Drukarka medyczna |  |  |
| 24 | Gwarancja min. 36 miesięcy |  |  |

Miejscowość, data, podpis

_______________________________________________________________